胸外科2026年三名工程设备一批项目需求文件
一、项目基本情况
	项目名称 
	胸外科2026年三名工程设备一批
	是否预选项目 
	否

	采购人名称 
	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院
	采购方式 
	院内谈判

	财政预算限额（元） 
	100000

	投标人资质要求
	（1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。


（2）本项目不接受联合体投标，不允许分包转包，不接受投标人选用进口产品参与投标；
（3）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
（4）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
（5）至开标当日，未有在“信用中国、中国政府采购网、深圳信用网、深圳市政府采购监管网”等网站中被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单”（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
（6）为此项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加此项目的其他招标采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（7）不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3 号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（8）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商提供《供应商基本情况表》并加盖供应商公章，同时提供供应商社保缴纳证明材料及股权关系证明材料，格式见《供应商基本情况表》。
（9）法律、行政法规规定的其他条件。
（10）若所投产品为进口，则投标人必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函；若所投产品为国产产品，则无需提供。


二、货物清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	预算限额（元）
	批复预算（元）

	1
	小动物抓力计
	1
	台
	拒绝进口
	26400
	26400

	2
	超声波清洗机
	1
	台
	拒绝进口
	4000
	4000

	3
	磁力搅拌器
	1
	台
	拒绝进口
	10400
	10400

	4
	小鼠转棒疲劳仪
	1
	台
	拒绝进口
	26400
	26400

	5
	平衡木
	1
	台
	拒绝进口
	6500 
	6500 

	6
	网格倒置
	1
	台
	拒绝进口
	5300
	5300

	7
	小鼠静脉可视尾注固定器
	1
	台
	拒绝进口
	4375 
	4375 

	8
	雾化给药仪
	1
	台
	拒绝进口
	16625
	16625

	
	合计
	8
	
	
	
	100000


说明：
备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。
具体技术要求
小动物抓力计
	编号
	设备技术规格要求

	1
	最大拉力：≥2000g

	2
	精度：0.1%F.S. 

	3
	采样频率：16KHZ，8KHZ，2KHZ

	4
	分析软件可进行实验信息设置，包括实验分组、测试次数以及动物数量等

	5
	分析软件可按照动物多次测试情况合并导出抓力力学图，保存为图片格式

	6
	分析数据自动求平均值、标准差以及标准误并导出Excel格式文件

	7
	微机端实验数据可存储数量：≥1000组

	8
	采集器接口：usb

	9
	USB直接供电无需外接电源

	10
	配有脚踏开关，可以灵活控制实验的开始，操作便捷

	11
	抓力板体积：≥200mm×100mm×80mm

	12
	软件里有力率配置工具，保证实验员每次测试的作用力尽可能一致

	13
	系统自动检测动物最大抓力值并记录

	14
	配备多种抓杆、抓网等配件，适合动物前肢、后肢以及四肢的抓力测试

	
	配置清单

	
	序号
名称
数量
单位
1
抓力主机
1
台
2
抓力软件
1
套
3
脚踏开关
1
个



超声波清洗机
	编号
	设备技术规格要求

	1
	内槽尺寸：≥330*300*150MM

	2
	外形尺寸：≤400*350*320MM

	3
	纯工业震头：≥8枚

	4
	超声波功率：≥480W功率，支持 0-100% 连续无级功率可调，适配不同材质精密清洗需求。

	5
	脱气/变波功能：有  

	6
	操作方式：采用触摸式智能控制面板，搭配数码显示屏

	7
	超声波标准工作频率：40KHz

	8
	时间控制：0-99分钟/次；支持倒计时、中途重复启动，具备断电记忆功能，保存常用实验参数。

	9
	内置独立加热模块，加热总功率≥600W；温度可控区间常温～80℃，恒温稳定控温，具备超温、低液位多重安全保护。

	10
	标准输入电压 AC220V、50Hz

	
	配置清单

	
	序号
名称
数量
单位
1
超声波清洗机
1
台



磁力搅拌器
	编号
	设备技术规格要求

	1
	温度调节以 1℃为增量

	2
	高温报警功能，在加热表面超过 50℃时突出显示，防止意外烫伤

	3
	具有自动过温保护功能

	4
	采用陶瓷加热面板

	5
	LED 显示屏易于读取温度和搅拌速度

	6
	前面板凸起的设计，防止样品溶液损坏控制面板

	
	配置清单

	
	序号
名称
数量
单位
1
磁力搅拌器主机
1
台
2
搅拌子
1
套



平衡木

	编号
	设备技术规格要求

	1
	材质：亚克力+铝型材支架+木质杆；

	2
	规格：木杆标配为方形；

	3
	尺寸约（长*高）≥：长100cm，离地高50cm；

	4
	木杆宽度有四种，6mm，12mm，24mm和 48mm；

	
	配置清单

	
	序号
名称
数量
单位
1
支架
1
套
2
黑色亚克力箱
1
个
3
木杆
4
根



小鼠转棒疲劳仪
	编号
	设备技术规格要求

	1
	小鼠转棒跑道直径：≥30mm；

	    2
	小鼠转棒跑道宽度：≥60mm；

	3
	检测方式：跌落光电检测；

	4
	记录通道数可设置：1-6通道；

	5
	调整度：1转／分；

	6
	数据导出方式：USB导出，可扩展热敏打印机；

	7
	允许用户删除当前组数据或者删除全部数据；

	8
	多种实验模式可选：匀速实验模式、匀加速实验模式、加减速实验模式、混合多阶速度实验模式、摇滚实验模式等；

	9
	每小时误差≤0.05秒；

	10
	机内存储：≥700组数据；

	11
	使用环境温度：5℃—40℃；

	12
	小鼠转棒尺寸（长宽高）：≤64cm*30cm*45cm

	
	配置清单

	
	序号
名称
数量
单位
1
小鼠转棒主机
1
台
2
电源适配
1
个



网格倒置

	编号
	设备技术规格要求

	1
	材质：铝型材支架，黑色亚克力箱，

	2
	内置不锈钢网格活动仓，不锈钢网格仓尺寸（长宽高）≥：27cm*26cm*36cm

	3
	不锈钢网格仓可180度自由翻转

	
	配置清单

	
	序号
名称
数量
单位
1
网格倒置
1
台



小鼠静脉可视尾注固定器

	编号
	设备技术规格要求

	1
	快装鼠筒可盛装17-40g的小鼠

	2
	透射光源功率：≤1W

	3
	压杆需采用金属材质

	4
	透射光强度无级可调

	5
	自动压尾，无需人工手按

	6
	压杆触发方式：手动或者脚踏开关

	7
	压杆速度：无级可调，任意位置可停

	8
	光源0-35mm行程调节，可注射不同位置

	9
	电源适配器：输出12V

	10
	功率：≤10W

	
	配置清单

	
	序号
名称
数量
单位
1
小鼠静脉可视主机
1
台
2
小鼠固定筒
1
台
3
设备电源
1
台



雾化给药仪

	编号
	设备技术规格要求

	1
	气体雾化方式：压缩式

	2
	发生器尺寸（长宽高）：≥27x33x15cm

	3
	气体流量≥6L/min

	4
	药物容量：2-25m

	5
	颗粒大小：0.2-5um以下占75%

	6
	最大气压：180-300Kpa

	7
	噪声：≤65db

	8
	定时：0-25分钟

	9
	输出级：弱中强三档

	10
	2个诱导箱尺寸：大鼠（长宽高）：≥29x23x18cm、小鼠（长宽高）：≥20x16x18cm

	11
	密闭箱材质：PC材质

	12
	外置式过滤器：内置活性炭

	
	配置清单

	
	序号
名称
数量
单位
1
给药仪主机

1
台
2
给药箱

1
台
3
设备电源
1
台



四、商务需求

	序号
	目录
	商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	维修及维护服务
	★1.1各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限,并承诺提供原厂或原厂授权机构整机免费维保3年，终身维修。保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于4次。保修期内免费更换零配件、免工时费。符合深圳市计量管理要求的仪器设备，在保修期内须免费提供仪器设备的计量检定及（设备性能/工作场所防护检测）检测服务。

	
	
	1.2由设备制造商提供售后服务，自接到故障通知时起，1小时内响应，24小时人员到位，48小时维修到位（不可抗力情况除外）,否则须按要求提供备用机,消耗品和零配件供应及时。

	
	
	1.3投标人提供设备制造商承诺的货物的终身维修，保证5年以上供应维修配件，终身免费提供软件升级服务。

	2
	质量保证
	2.1在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%(含)以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：a. 年开机率在90(含)-95%（不含)之间按一赔 二延长保修期；b. 年开机率在85（含）-90%（不含)之间按一赔五延长保修期；c. 年开机率低于85%（不含)，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（年实际开机天数/年应开机天数）*100%。

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价
	1.1由设备制造商提供售后服务，1小时内响应，24小时人员到位，48小时维修到位（不可抗力情况除外）, 否则须按要求提供备用机,消耗品和零配件供应及时。

	
	
	1.2保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。投标设备必需的零配件、高值耗材、消耗品和延续保修合同的报价明细必须全部填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。

	
	
	1.3设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供合法有效发票后，采购人支付维修费用。

	
	
	1.4投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障，是否已购买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。

	（三）其他商务要求

	1
	交货要求
	★1.1中标人所投设备在签订合同之日起30个日历日内交货。交货地址：深圳市龙岗区宝荷路113号。

	
	
	1.2投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、医疗器械注册证/备案证（含产品技术要求、产品检验报告）、产品说明书、图纸（如有）、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。

	
	
	1.3提供的货物必须为最新生产批次的或生产日期为1年以内的、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、完税证明和商检合格证明文件

	2
	运输、安装和验收
	2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等与本项目有关的所有费用。

	
	
	2.2采购人有权检验或测试货物（不排除暴力测试），以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应按采购人要求采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。

	
	
	2.3投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后并满足安装条件下开始安装调试。

	
	
	★2.4由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。在投标人提供符合招标要求的原厂保修承诺函/买保合同后对产品进行验收。验收标准按照招投标要求及国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自性能验收合格之日起算。

	
	
	★2.5所有设备安装如涉及（如果涉及，投标人可联系采购人现场踏勘）对安装现场外接电源、网络、给排水、排风、场地加固等必须对现有设施进行改造或增加管线、材料及人工费用等，均由投标人承担。

	3
	培训
	3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

	4
	知识产权
	4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。

	
	
	4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。

	5
	付款方式
	★5.1付款条件：货到指定地点、性能验收合格并提供履约保证金缴纳凭证及合法有效发票后10个工作日内支付全部货款。

银行转账：

合同签订后30个日历日内，中标人需支付合同总价 10% 作为履约保证金到采购人指定账户，履约保证金在中标人履行完成合同约定权利义务事项在合同期满之日起，中标人根据采购人要求提交完整资料起60 日内按原方式退还，不计利息。采购人逾期退还履约保证金的，向中标人每日偿付履约保证金的0.5‰的利息。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。

	6
	违约责任
	6.1如投标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同，并保留追究投标人法律责任的权利。

	
	
	6.2投标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付项目中标金额2% 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。

	
	
	6.3投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目中标金额2%的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。

	
	
	6.4因投标人原因出现逾期情况，投标人应以如下方式向买方支付逾期违约金：

A.每逾期交货／逾期安装调试／逾期验收合格／一天，按合同总金额万分之五计算违约金；不满一天按一天计算；

B.上述逾期违约金的支付不影响投标人交货义务的履行；

C.逾期交货超过15天的，采购人有权单方解除本合同，并保留追究投标人法律责任的权利。

	7
	其他
	7.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

	
	
	7.2若本项目涉及到与医院信息系统对接的情况，投标人须免费开放相应端口，并提供免费技术支持。
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