## 深圳市质子肿瘤治疗中心辐射监测设备采购项目（第一批）需求
深圳市质子肿瘤治疗中心辐射监测设备采购项目（第一批）需求
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量
1 | 环境辐射监测仪（γ射线） | 1.探测器类型：充氩气8L高压电离室 2.探测射线类型 ：伽马射线 3.能量范围：50keV～10MeV 4.测量范围：0.01μSv/h～1Sv/h 5.灵敏度：≥0.250nSv/脉冲 6.参考能量：0.662MeV (137Cs) 7.响应时间：<1s 8.抗过载特性:100Gy 9.相对固有误差:<+15% (参考能量137Cs) 10.报警阈值:连续可调 11.设备外壳:防护等级IP65 12.静电放电抗扰度试验的试验等级为3级 13.射频和电磁场抗扰度试验的试验等级为3级 14.内含温湿度测量、电池电压测量、高压值测量 15.测量精度指标:在剂量率超过最灵敏里程最大值的1/3时，变异系数不得超过3%;在剂量率超过最小有效值的10倍时，变异系数不得超过3% 16.角响应:4π范围RAVER/R≥0.95 (137Cs 参考γ辐射源)。RAVER为角响应平均值，R为刻度方向上的响应值 17.户外安装，含支架、检定证书。 18.通讯方式：RS-485、I/F脉冲接口 19.显示：探头配有就地液晶显示，探头端可进行参数设置，探头可独立工作；也可连接辐射监测主机显示 20.工作温度:-40℃~55℃ (优于) 21.相对湿度:100%相对湿度(无凝结) 22.数据接口:RS-485串口，Modbus协议 23.与现场现有系统和主机正常通讯 24.电源：220（±20%）VAC供电 25.设备质保期为两年 | 台 | 5
2 | 环境辐射监测仪（γ射线） | 回旋束流通道区域使用（碘化钠探测器） 1.探测器类型:闪烁探测器 2.射线测量种类 : γ射线 3.能量范围 :50keV～10MeV (＜25%， 参考能量 137Cs） 4.测量范围 :0.10μSv/h～15Sv/h 5.参考能量:0.662MeV (137Cs) 6.响应时间:＜1s 7.抗过载特性:500Gy 8.相对固有误差:＜+15% (参考能量137Cs) 9.报警阈值:连续可调 10.设备外壳:防护等级IP65 11.静电放电抗扰度试验的试验等级为3级 12.射频和电磁场抗扰度试验的试验等级为3级 13.工作温度:-40℃~55℃ (优于) 14.相对湿度:100%相对湿度(无凝结) 15.数据接口:RS-485串口，Modbus协议 16.现场现有系统和主机正常通讯 17.设备质保期为两年 18..含支架、检定证书 | 台 | 1
3 | 环境辐射监测仪（中子） | 1.探测器类型:3He管探测器 2.慢化体:圆柱形聚乙烯复合慢化体 3.尺寸:直径≤200mm 长度≤250mm 4.能量范围:热中子～400MeV 5.测量范围:0.10μSv/h～100mSv/h 6.能量响应:≤30% 7.基本误差:≤20% 8.响应时间:≤3s 9.通讯方式:RS-485数字通讯接口:RS485串口、以太网（可选）、TTL脉冲信号接口 10.与现场现有系统和主机正常通讯，探头端可单独进行参数设置，可配备小液晶屏独立工作 11.设备质保期为两年 12..含支架、检定证书 | 台 | 5
4 | 环境辐射监测仪（中子） | 回旋束流通道区域使用 1.探测器类型:3He管探测器 2.慢化体:圆柱形聚乙烯复合慢化体 3.尺寸:直径≤220mm长度≤310mm 4.能量范围:热中子～400MeV 5.测量范围:0.10μSv/h～100mSv/h 6.能量响应:≤30% 7.基本误差:≤15% 8.响应时间:≤3s 9.通讯方式:RS-485数字通讯接口:RS485串口、以太网（可选）、TTL脉冲信号接口 10.现场现有系统和主机正常通讯 11.含支架、检定证书 12.设备质保期为两年 | 台 | 1