## Sheet1
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院重症医学科拟开展论证的设备清单
序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 功能 | 配置要求
1 | MR专用呼吸机 | 接受进口 | 1 | 机械通气患者在磁共振检查时使用的呼吸机 | 1、要求经CFDA认证可用于MR室内患者的辅助呼吸支持； 2、具备一键式通气功能，无须进入菜单，通过飞梭旋钮设置参数能够一键式通气，直接设置参数：≥4个，具备潮气量/控制压力、呼吸末正压、呼吸频率、氧浓度等； 3、流量传感器采用内置非接触式超声波原理采集信号，采样频率：≥2000次/秒，传感器能够重复消毒使用； 4、氧传感器采用内置非接触式超声波原理采集信号，非消耗品； 5、肺功能监测参数：≥11种，具备总PEEP值、动态顺应性、静态顺应性、吸气阻力、呼气阻力、呼吸机做功、病人做功、时间常数、弹性。
2 | 输液工作站 | 国产 | 8 | 精准控制输液速度 | 1、插件箱具有辅助托板，插件箱之间可以现场快速相互组合或拆分，无需专业工具。 2、每套床旁站顶盖上具有不小于4.7寸彩色液晶显示屏，并支持触摸屏操作，快捷录入与查看。 3、具有液体平衡管理功能，可统计病人的出入液量情况，自动生成液体平衡趋势图，在主屏显示，为临床治疗提供快速参考。
3 | 营养泵 | 国产 | 5 | 能够实现多种喂养方式，适应危重症患者胃肠道功能 | 1.输送模式：a)连续匀速喂养模式：b)间歇式匀速喂养模式（包括间歇快速喂养模式） 2、冲洗剂量：10-500ml，增幅为1ml3、冲洗间隔：1-24hr，增幅为1hr 3、冲洗速度：1960ml/hr 4、报警：视听双重报警功能，并带有提示解决功能。有流速错误、无泵管、暂停和低电池、剂量输完报警。
4 | 抗血栓压力泵 | 国产 | 4 | 预防下肢深静脉血栓治疗 | 1、腿套的压力模式：梯度压力：脚踝45mmHg;小腿40mmHg,大腿30mmHg，充气11秒 2、连续压力：压力循环内，先对脚踝充气，保持适当压压力的同时在对小腿腔充气，达到适当压力后再对大腿腔充气，最后三个腔达到各自设定压力后完成压力循环 3、间歇压力（VRD）：可根据每个病人不同的静脉再充盈时间自动调节对腿部压力间歇的时间。
5 | 气垫床 | 接受进口 | 6 | 预防危重患者压疮发生 | 1、具有电动心肺复苏功能（CPR），一键按动即可使床垫系统迅速排气，并伴随声光报警，放气时间≤30秒； 2、三气囊设计，规律的气囊交替充气和排气，一个循环时间≤8分钟。床垫重量≥11.3kg。 3、一体式充气泵系统正常工作时，噪音≤50分贝。 4、一键式安全启动键，当没有操作任何功能键3分钟以上，系统自动锁定。避免错误操作和意外操控风险发生。 5、床垫系统具备双侧全长配备充气气囊。床罩具备高温防水透气材质，可多方向延伸，双侧包裹床垫，防止液体吸入床垫，产生感控风险。
6 | 防压疮体位垫 | 接受进口 | 2 | 根据患者情况实现精准预防特殊部位压疮 | 1、世界知名品牌、欧美原装进口。 2、至少有五种系列产品可供客户选择，全国各大三甲医院用户广泛。 3、采用医用减压记忆棉与硅胶压制成的体位垫符合人体工学原理，迎合患者身形可固定体位。 4、采用两层相互独立硅胶制成的体位垫可全方位迎合患者的身形，质量轻便。
7 | 湿化器 | 接受进口 | 5 | 帮助做好机械通气患者气道湿化 | 1、温度控制范围：有创模式：水罐出气口：35.5~42℃ 气道端：35~40℃；无创模式：水罐出气口：31~36℃ 气道端：28~34℃ 2、加温湿化器湿度控制范围：有创模式：水罐出气口37℃时，绝对湿度>39mg/L；无创模式：水罐出气口31℃时，绝对湿度>29mg/L 3、要求具有水罐端探头监测，气道端探头监测
8 | 呼吸球囊 | 国产 | 15 | 辅助呼吸 | 1、良好的肺顺应性感觉，按压气囊时，独特的双层设计为通气压力和肺顺应性提供良好的感觉。 2、气囊摆放灵活，病人的旋转阀允许灵活摆放气囊，无须除去病人的面罩 3、减少手动通气过程中的疲劳感，手带能够保证良好的抓握效果，有助于减少手动通气中的疲劳，同时，也有利于手型较小的用户。