## Sheet2
序号 | 所属科室 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 功能 | 配置 | 备注
1 | 放射诊断科 | 自助胶片打印机（系统） |  | 4 | 1.支持胶片与报告同时打印、只打胶片不打印报告等自定义需求，实现智能分发打印胶片和报告； 2.自助打印终端满足多主机共享打印需求； 3.自助打印终端需配备摄像头，能记录病人自助打印过程； 4.监控多个胶片打印机和纸张打印机终端状态，识别打印机缺片、卡片、缺纸、卡纸等状况； 5.自助打印终端软件支持全中文界面，动画与语音提示操作； 6.支持胶片和报告数量显示、打印进度和等待时间倒计时显示； 7.支持人工打印胶片或报告； 8.实现自动微信推送检查结果状态给病人； 9.支持云胶片扩展，云胶片厂家与自助胶片系统为同一生产商、同一品牌；云胶片须具有二类医疗器械注册证，并提供相关扩展支持； 10.自动统计或按用户设置统计胶片打印数量。 | 1.胶片打印方式：非喷墨、非碳粉打印胶片，在成像过程中不产生废气、废液，杜绝环境污染； 2.胶片分辨率：≥300dpi、灰阶≥12bit（需提供有资质的第三方机构检测报告）； 3.打印速度：首张胶片打印速度≤90秒，14×17英寸规格输出速度≥50张/小时； 4.自助打印终端尺寸：≤1100mm×1100mm； 5.至少支持打印以下两种规格胶片：14"x17”和10"×12″；单个终端机的装片盒≥2个，可容纳100*2张胶片； 6.患者识别方法：①提供OCR识别，OCR识别率99%以上，OCR不识别病例可实现人工匹配；②兼容条形码、我院指定的患者身份识别码（登记号）或身份证输入进行身份识别； 7.储存已排版未打印的电子胶片时长：15个自然日以上，并支持电子胶片数据生命周期自动管理； 8.网络协议：支持标准 DICOM 3.0，或图文报告格式、JPEG格式、BMP格式、TIFF格式，匹配不同厂家的PACS和RIS。 | 1.维保不少于三年 2.如属于计量器具的，需保证计量合格并应承担保修期内计量检测费用