## Sheet1
拟采购设备需求清单-（ 麻醉科 ）
序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 功能 | 配置 | 主要参数
1 | 视频硬镜（气管插管用） | 国产 | 1 | 具有记忆塑性技术，麻醉医师全程视频下快捷安全完成常规及困难气道插管的工具，对于牙齿脱落、张口度差的困难气道教学有独特优势 | 1、主机 2、硬管手柄 3、电源适配器 4、使用说明书1本 5、合格证、产品质保卡、装箱清单 | 一、主机技术要求 1：采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。 2：采用广角高亮的电阻触摸屏显示及操作，视场角大，显示分辨率高。可同时外接显示器。 3：主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可在主机上直接阅读、回放；具备USB、HDMI输出方式，内置操作使用视频，方便科研、教学。 4：显示器能上下左右转动范围大，以方便特殊体位的操作。 5：具有户外、户内环境模式，以适应不同插管环境。 6：内置锂电池，容量不低于2500mAh，具有电量管理功能。 7：主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，方便临床使用及携带。 二、硬管手柄技术要求 1：采用数字电子成像技术，视角≥90°,成像能力≥16万像素。 2：成像距离范围3～50mm。 3：硬管直径≤4.1mm, 长度≥40cm,可适配4.5mm 以上内径的气管导管。 4：视频插管硬镜插入部前端为钛合金记忆功能，可任意塑型，快速复原。 5：配备给氧通道，可在插管的同时给氧。 6：具备耐磨、防跌落性能，可浸泡消毒。 7：可以选配无线连接大屏幕显示器，方便医生操作、教学。
2 | 麻醉超声可视化教具 | 国产 | 1 | 利用超声波特性生成图像进行神经、血管定位，引导穿刺，用于麻醉可视化教学。 | 1、主机及附件 2、超声系统基础软件 3、麻醉专用教学软件 4、线阵探头 5、超声台车 | 1：彩色监视器：≥13寸高分辨率彩色LED显示器，与主机一体化 2：触摸屏：支持单点、多点、滑动、缩放操作 3：支持探头扩展器，扩展器可1扩≥3个。 4：麻醉超声专用教学软件和专用模式，比如动静脉穿刺引导，智能穿刺增强技术及臂丛神经、坐骨神经等常用外周神经阻滞模式。 5：电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥30分钟 6：可拆卸式台车，带储物盒功能 7：台车支持升降，行程≥30cm 8：支持桌面支架放置，用户可从台车上直接拆下放置在桌面 9：测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式） 10：一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件 11：云端互联功能，支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，超声主机自带通讯模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊。 12：输入/输出信号及参考信号：输入：网络；输出：HDMI， USB 13：图像管理与记录装置：大容量硬盘≥240G 图像可存储为PC兼容格式 USB接口支持打印和数据输出.