## Sheet1
拟采购设备需求清单-（病理科）
序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 功能 | 配置 | 主要参数 | 场地要求 （包括水电气等） | 具体放置地点 | 是否需要连接网络 | 其他需求
1 | 全自动免疫组化染色机 | 国产 | 1 | 1.全自动HPV原位杂交检测 2.全自动EBER原位杂交检测 3.全自动免疫组化染色 | 1全自动免疫组化染色机主机 2试剂桶带盖 3玻片架 4网线 5标签扫描仪 6标签打印仪 7中文操作软件 8电脑 | 1.全流程全自动染色系统 2.标本多样化：适合石蜡，冰冻，穿刺，细胞涂片等标本。 3.连续性：可一次性容纳20-30张玻片，可连续上载。 4.组织切片保护功能 5.可以进行多色免疫组化染色，可实现并行双染，多种底物染色。 6.处理温度：室温~100℃ 7.箱体和试剂仓独立双温控内具备低温保存功能，一抗，机载二抗试剂可在免疫组化仪上面长时间低温存放 8.显色试剂：显色原位杂交与IHC可使用同一个显色剂。 9.试剂滴加量：精密定位加样，抗体滴液量可调100ul或150ul。 10.试剂滴加方式：动态混匀和动态清扫。 11.试剂管理系统：可统计试剂使用量，剩余量，批号，有效期。 12.标签识别系统：摄像头和红外线两种识别方式。 13.数据库：染色过程全记录,对所有玻片进行全程追踪并报告,包括玻片运行事件,玻片的自身信息等全程监控。 14. 操作系统：中文操作界面。 15.全自动实现多色原位杂交功能。 | 电 | 病理科免疫组化室 | 是
2 | 全自动免疫组化染色机 | 国产 | 1 | 1。全自动完成冰冻HE滴染 2.全自动冰冻IHC染色 3.双染实验 | 1、全自动冰冻免疫组化主机 2、试剂提篮 3、混匀站 4、电源线 5、出厂检测报告 6、合格证，保修卡，说明书 | 1.全流程全自动染色系统 2、试剂位≥24个。 3、在同一台机器上全自动完成冰冻HE滴染，冰冻IHC染色，双染实验。 4、样本位：≥8个独立玻片位，可单独连续上载，随来随检。 5、加热方式：每一片独立温控，独立染色，独立冲洗。 6、加样针：≥2根。 7、清洗站：≥2个。 8、染色时间：≤10min。 9、可同时运行≥8种不同的染色方案。 10、试剂添加量：80ul/100ul/120ul/150ul可选 | 电 | 病理科免疫组化室 | 是