## Sheet1
拟采购设备需求清单-（质子中心1）
序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 功能 | 配置 | 主要参数 | 场地要求 （包括水电气等） | 具体放置地点 | 是否需要连接网络 | 其他需求
1 | 医用注射泵 | 国产 | 32 | 精确控制药物注射速率 | 主机、LED 液晶屏显示装置、报警系统，电源 | 1.注射速率范围:0.1～1500ml/h，最小值为0.01ml/h 2.注射精度：输液精度≤±2%。 3.注射器规格自动识别：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml，允许自定义校准注射器 4.报警系统：具备完善的报警系统，包括供电中断报警、电池电量低报警、电池耗尽报警、注射器即将排空报警、注射器排空报警、注射即将结束报警、注射完成报警、流速超限报警、注射器错误报警、设备故障报警、堵塞报警、遗忘提醒报警等。 5.电池续航能力：内置可充电电池，能够连续工作≥6小时 6.便携，有提手 | / | 治疗室 | / | /
2 | 医用输液泵 | 国产 | 24 | 精确控制输液速率，支持速度模式和滴速模式，适应不同的输液需求 | 主机、LED 液晶屏显示装置、压力监测，电源 | 1.输液速率(0.1～2000)ml/h，最小增量：0.01ml/h 2.输液精度：输液精度≤±5%。 3.报警系统：具备电中断报警、电池电量低报警、电池耗尽报警、遗忘提醒报警、输液接近完成报警、输液完成报警、门打开报警、设备故障报警、管路气泡等报警功能。 5.电池续航能力：内置可充电电池，能够连续工作≥6小时 6.便携，有提手 | / | 治疗室 | / | /
3 | 肠内营养泵 | 国产 | 8 | 精确控制营养液的输注速度和输注量 | 主机、持续监测，电源 | 1.喂养速度范围：1-1200ml/h 2.喂养精度≤±5% 3.冲洗速度：1-1200ml/h 4.排气速度≥1800ml/h 5.报警系统：包括但不限于遗忘操作、泵门打开、喂养完成、喂养异常、加温器超温、加温器欠温、加温器未安装、无电池、无外部电源、电池电量低、电池耗尽，即将关机、待机结束、营养液泄漏、充电故障等 6.电池续航能力：内置可充电电池，能够连续工作≥6小时 7.便携，有提手 | / | 治疗室 | / | /
16 | 化疗泵 | 国产 | 16 | 在化疗期间可以随身携带、轻便的输注装置，用于持续给药，以维持药物的血药浓度 | 电子化疗泵头，便携袋，电池 | 1.适用范围：适用于多种化疗药物的静脉给药、硬膜外给药等 2.报警系统：有完善的报警功能，包括但不限于输液完成报警、输液速度异常报警、堵塞报警、气泡报警、极限量报警、电量报警、故障报警等 | / | 治疗室 | / | /
| 合计 |  | 80