## Sheet1
拟采购设备需求清单-（质子中心5）
序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 功能 | 配置 | 主要参数 | 场地要求 （包括水电气等） | 具体放置地点 | 是否需要连接网络 | 其他需求
1 | 紫外线消毒车 | 国产 | 26 | 环境消毒，感染控制 | 紫外线灯管、紫外线车（带轮子），定时旋钮、电源线、遥控开关 | 1.定时功能：消毒时间自控范围≥0-120分钟，消毒完毕后可自动切断电源 2.灯管可调整角度为0-180 度，方便对不同角度和位置进行消毒 | / | 病房/治疗区 | / | /
2 | 全自动电子血压计 | 国产 | 60 | 治疗使用 | 血压计、充电电池、袖带（2个成人）、充电线，胶管 | 1.袖带适用范围：成人通用型袖带，以满足不同体型人群的使用需求 2.血压测量范围为0—300mmHg，以适应不同血压状况的测量需求，测量误差应控制在±3mmHg以内 3.电池续航能力：内置可充电电池，具有超长续航 | / | 护士站 | / | /
3 | 身高体重测量仪 | 国产 | 11 | 治疗使用 | 电子显示屏、电子体重秤、带身高尺 | 1.身高测量范围≥20-210cm，测量精度≤±0.5cm 2.体重测量范围≥2.0-500KG，测量精度≤±0.1kg 3.采用最新 WHO 标准或者中国标准自动计算，BMI 结果可自由设置小数点后1位和2位显示 | / | 护士站 | / | /
4 | 医用冰箱 | 国产 | 10 | 储存药物 | 医用冰箱主机、说明书、保修卡、分隔架、温度计、电源线 | 1.温度控制：冷藏温度需控制在2℃-8℃，温度波动范围 ±3℃，调整增量为 0.1℃；增设冷冻层，方便临床放置降温材料 2.温度显示精度≤0.1℃ 3.容积≥380L 4.屏显：有温控显示 | / | 治疗室 | / | /
5 | 婴幼儿身高体重测量仪 | 国产 | 1 | 测量婴幼儿身高体重 | 标配+稳固底座+热敏打印纸 | 高精准婴儿身高体重称: 1.两种测量模式：自动模式，全自动一体测量体重，同步高亮数码显示;手动模式，滑动挡板至宝宝脚底后锁定身高。 2.身高坐高测量：采用圆钢双导轨，直线轴承滑动挡板式测量，；仪器边缘有嵌入式精密刻度尺;范围：0-120cm 分度值0.1cm 3.体重测量：两个高精度平衡梁式压力传感器测重，分部仪器两端;，范围：0-60kg 分度值0.01kg 4.显示方式：主显示屏红色高亮LED显示屏，具有去皮、置零、累清、累加等功能，自动锁定重量数据并显示婴儿体重，性能稳定; 5.USB充电/电池功能两用，充电方便，内置不间断储蓄电池，在没有外接电源或突然断电时可继续长时间使用，在外接电源时自动充电。 6.功能：身高、体重语音播报，测量结果屏幕显示、打印；凹槽称面防侧翻，平衡梁式压力传感器，实时温度补偿；称面软垫保护宝宝皮肤。 | 电源 | 母婴室 | 无 | 无
6 | 儿童身高体重测量仪 | 国产 | 2 | 测量儿童身高体重 | 标配+儿童座椅+热敏打印纸 | 身高范围：50-200cm 称重范围：3-200kg 体重分度值：50g 身高分度值：0.5cm 显示：lcd显示屏 测量项：身高、体重、BMI等，全自动播报；测量结果屏幕显示、打印。 连接：蓝牙连接 电源：DC直插供电/4节7号电池供电 秤面：钢化玻璃 功能：超声波自动感应测量，自动上称，低电压提示，声波自动感应功能，同时测量身高、体重、BMI，通过安全及性能检测，兼顾儿童喜好的颜色款色 配套：儿童座椅，可测坐高; | 电源 | 等候区
7 | 血管静脉显像仪 | 国产 | 1 | 静脉穿刺时血管显影引导 | 主机+充电头、数据线、座充、移动支架 | 全彩字幕液晶显示屏；投影窗、双光源、850nm和940nm近红外双光源，安全无伤害。可搭配支架固定使用；亮度、尺寸可调，模式可选，可拍照储存 | 电源 | 治疗室 | 无 | 无
8 | 大型干燥柜 | 国产 | 5 | 用于存放对温度湿度要求高的质控设备 | 干燥柜1台，内置可调节隔板不少于3个，支持显示内部温度湿度显示 | 除湿范围:25%-50%RH 高1900*宽1200*深710mm；结构:三段式、可调节层板 | 需要供电 | 负一楼质控设备储藏间3台，负二楼治疗头储藏室2台 | 否 | 无
| 合计 |  | 116