## Sheet1
拟采购设备需求清单
序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 功能 | 配置 | 主要参数 | 场地要求 （包括水电气等） | 具体放置地点 | 是否需要连接网络 | 其他需求
1 | 磁共振兼容麻醉机 | 进口 | 1 | 用于幼儿放疗核磁定位麻醉使用。 | 麻醉工作站标准配置 1.麻醉机主机 2.麻醉机车架 3.高度集成一体化回路（根据用户自主选择成人或儿童） 4.流量传感器组件 5.中央气源接口 6.氧气瓶 7.麻醉气体蒸发器（七氟醚） 8.主动排污组件 | 1.1 操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%，大气压：500 至 800 mmHg；适用于强磁环境。可用于磁体强度为1.5 tesla和3 tesla，散射区域强度为小于等于40 mtesla (40mtesla = 400 gauss)的MRI扫描室。 1.2 电源：220V (±10%), 50Hz(±2%) 1.3 后备电池使用时间：90分钟 1.4 机架：带推车，三个大抽屉，脚轮刹车 1.5 工作台双层灯光亮度可调 1.6 选配侧工作台板 1.7 选配气体模块侧插槽 1.8 标配RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口。 2.1 流量计 2.2.1 电子流量计，氧气与空气双气源，流量通过呼吸机屏幕电子显示；流量范围0.1-15 l/min 2.2.2 选配辅助氧流量计，流量范围1-10 l/min，不需要通电即可给患者吸氧 | 需要稳定的电力供应（220V，50Hz），连接医用氧气、笑气等气源，房间温度保持在22 - 25℃，湿度40 - 60%。 | 质子中心 | 是，需连接医院信息系统以记录麻醉数据。 | 要求设备操作简便，易于维护，厂家提供及时的技术支持和培训服务。 提供设备的核磁兼容性检测报告，证明其在核磁环境下的安全性和可靠性；